## Slide 1: ИСПЫТАНИЕ МЯГКОГО ВОДНОГО БАКА ДЛЯ ПАССИВНОЙ ЗАЩИТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ РЭД-100 ОТ ФОНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ КАЭС
Пинчук А.В.
НИЯУ МИФИ
От имени коллаборации РЭД-100
Международная молодежная школа-конференция по ядерной физике и технологиям
19-20 November 2020
Online

## Slide 2
Схематический вид пассивной защиты РЭД-100
Толщи защитных слоёв воды (~60 см) и меди (~5 см) окружающие детектор со всех сторон
Специальная сборно-разборная конструкция

## Slide 3
Схематический вид эластичного резервуара
Специальная ПВХ-ткань с поверхностной плотностью ~900 г/м^2 (рабочий температурный диапазон: от -30 С до +50 С)
Полный объём воды в резервуаре: ~10,4 м^3 (без учёта его растяжения), ~11,4 м^3 (с учётом растяжения вблизи нижнего основания ~8-10 см вдоль диаметра)

## Slide 4
Первое испытание (23 января 2020)
Оригинальная конструкция со сливным патрубком
Малые течи вблизи места крепления патрубка
Уровень воды 80 см
Испытание прекращено. Резервуар отправлен на модификацию.

## Slide 5
Второе испытание (4 марта 2020)
Модифицированная конструкция с дополнительными двойными лентами (только красные на фото) со сливным патрубком.
Сильное растяжение стенок резервуара (10-12 см вдоль диаметра вблизи основания), малые течи вблизи места крепления патрубка.
Уровень воды 130 см

## Slide 6
Третье испытание (15-18 сентября 2020)
Модифицированная конструкция с дополнительными двойными лентами (и красные и серые на фото, за исключением слоя у основания), без сливного патрубка.
Места стыков проклеек и наиболее уязвимые места укреплены стяжными ремнями для крепления грузов.
Уровень воды 200 см

## Slide 7
Третье испытание (анализ повреждений)
Шов с нахлестом ~2 см
Данные датчика влажности, установленного в рабочем зале лаборатории

## Slide 8
Четвертое испытание (23-27 октября 2020)
Места стыков и разорванный участок заклеены.
Частично остался непроклеенным только слой вблизи нижнего уровня бака
Создана жесткая конструкция для основания

## Slide 9
Четвертое испытание (23-27 октября 2020)
Доска из ФСФ размерами 60х10х0,4 стянутая ремнями для крепления грузов
Уровень воды 300 см

## Slide 10
Усовершенствование
Закуплена доска размерами 120х10х0,6
Закуплена липкая лента Flex Tape (позволяющая заклеивать области корпуса, находящиеся внутри водной среды).

## Slide 11
Весь комплекс работ был выполнен при поддержке Российского Научного Фонда (РНФ) и программы повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ (ПКС МИФИ)
Авторы выражают благодарность за финансовую поддержку Российскому научному фонду (грант №18-12-00135, 12.04.2018) и Программе повышения конкурентоспособности НИЯУ МИФИ (контракт № 02.a03.21.0005, 27.08.2013)